Załącznik Nr 1.2. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WYKAZ APARATURY I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

(pięć pozycji)

# A.	ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - FUNKCJONALNYCH

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |

| LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Dwukopułowa lampa mocowana do sufitu | TAK |  |
|  | Dwie kopuły jednakowej wielkości oraz wyposażone w identyczną ilość diod LED | TAK |  |
|  | Zestaw wyposażony w dwa ramiona, w tym jedno uchylne. | TAK |  |
|  | Obudowa lampy w kształcie koła z otworami minimalizującymi zakłócenia przepływu laminarnego | TAK |  |
|  | Kształt kopuł odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga | TAK |  |
|  | Waga każdej kopuły max. 6 kg. | TAK |  |
|  | Źródło światła diody LED | TAK |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w 18 diod w konstrukcji jednoogniskowej | TAK |  |
|  | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | TAK |  |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło | TAK |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin | TAK |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły | TAK |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp kompatybilne z lampą posiadaną przez Zamawiającego na Sali cięciowej | TAK |  |
|  | System z pamięcią ustawień parametrów świetlnych. | TAK |  |
|  | Regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego: 220mm dla każdej kopuły | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie przynajmniej 10 stopni oraz możliwość aktywowania światła endoskopowego jednym przyciskiem. | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 130 000 luks dla każdej kopuły | TAK |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 5÷100% | TAK |  |
|  | Głębokość oświetlenia min. 120cm | TAK |  |
|  | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 40cm – 160cm | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa 4350K (+/- 100K) | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96 | TAK |  |
|  | Całkowity pobór mocy maksymalnie 80 W | TAK |  |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w 4 uchwyty sterylne. Uchwyty sterylne kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego lampą typu hyled | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia lampy w awaryjny system zasilania pozwalający na pracę do 10 godzin po zaniku zasilania. | TAK |  |
|  | Po instalacji – dezynfekcja Sali w formie min. zamgławiania w cenie. | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych lampa operacyjna oraz lampy zabiegowe jednego producenta | TAK |  |

| PANEL NAŚCIENNY – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Panel medyczny naścienny pionowy lub poziomy – do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie dostawy | TAK |  |
|  | Kaseton elektryczno-gazowy ścienny wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego ( minimum 20 kolorów do wyboru) | TAK |  |
|  | Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi, | TAK |  |
|  | Wymiar wysokość 260 mm +/- 10 mm, głębokości nie większej niż 75 mm i długość min. 1600 mm | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
|  | Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko: gniazdo O2 4 szt. gniazdo VAC 2 szt. gniazdo sprężone powietrze 1 szt. Od frontu dostępne gniazda elektryczne/stanowisko: gniazdo 230V/16A 8 szt. gniazdo ekwipotencjalne 4 szt. gniazdo teleinformatyczne RJ45 1 szt. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe na 1 stanowisko: 1x oświetlenie miejscowe 2x5W LED załączane z panelu 1x oświetlenie nocne 1x0,6W LED załączane z panelu 1x otwór technologiczny umożliwiający montaż systemu przyzywowego z zaślepką 1x szyna instrumentalna o przekroju 10x25 mm mocowana do panela na całej długości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oświetlenie miejscowe załączane przy wejściu do Sali | TAK |  |
|  | Po instalacji – dezynfekcja Sali w formie min. zamgławiania w cenie. | TAK |  |

| ZABUDOWA MEBLOWA MEDYCZNA – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Zabudowa medyczna składająca się z 3 szaf lekarskich dwuskrzydłowych o wymiarach min. 190x95x45cm – dokładny wymiar do uzgodnienia w ramach tolerancji zapisanej poniżej | TAK |  |
|  | Szafa dzielona w pionie i poziomie – górna część witryna przeszklona, dolna część min. 4 szuflady – aranżacja półek oraz szuflad do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie dostawy. | TAK |  |
|  | Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych) Profile aluminiowe anodowane | TAK |  |
|  | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie. Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi | TAK |  |
|  | Wszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym o grubości min 0,6-0,7 mm | TAK |  |
|  | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne osłonięte także przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS, krawędzie widoczne muszą być oklejone obrzeżem o grubości min. 2,0 mm . Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
|  | Wszystkie drzwi szklane wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność. Szyba osadzona w ramie za pomocą uszczelki gumowej na całym jej obwodzie | TAK |  |
|  | Półki płycinowe , ze skokową regulacją wysokości ( co max 50 mm), na wspornikach metalowych z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach mocowanych na bokach szaf. | TAK |  |
|  | Szuflady płycinowe , na prowadnicach pełnego wysuwu ze zintegrowanym systemem amortyzacji przy zamykaniu. System amortyzacji oparty o olej silikonowy. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dopasowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika | TAK |  |
|  | Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z katem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszce zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości zawiasie Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. | TAK |  |
|  | Uchwyty do otwierania o rozstawie min. 160 mm wykonane z bakteriostatycznych stopów | TAK |  |
|  | W szafach i komodach zastosować zamki patentowe z kluczem łamanym lub prostym, w kontenerach zamki centralne z kluczem łamanym lub prostym | TAK |  |
|  | Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10% ., co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji. | TAK |  |
|  | Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2019), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK |  |
|  | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa | TAK |  |

| SYSTEM OKOŁOPORODOWY – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | System okołoporodowy składający się z: centrali nadzorczej oraz trzech aparatów KTG | TAK |  |
|  | Dostawca i/lub producent określi sposób instalacji Systemu Okołoporodowego tj. przekaże wykonawcy robót budowlanych wszystkie wytyczne instalacyjne oraz udostępni rysunki i schematy w ogólnie przyjętych formatach elektronicznych. | TAK |  |
|  | Dostawca i/lub producent Systemu zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą robót budowlanych min. w zakresie instalacji niskoprądowych oraz sieci internetowej. | TAK |  |
|  | System nadzoru okołoporodowego: | TAK |  |
|  | 1 stanowisko monitorujące (oprogramowanie, komputer PC, monitor min. 21'', drukarka laserowa) | TAK |  |
|  | oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | kompatybilność oferowanego systemu z oferowanymi aparatami KTG | TAK |  |
|  | bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (3 stanowiska) | TAK |  |
|  | automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy | TAK |  |
|  | alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | TAK |  |
|  | wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) | TAK |  |
|  | możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka | TAK |  |
|  | możliwość wyznaczenia dodatkowych parametrów na podstawie analizy elektrohisterogramu, wspomagających diagnostykę zagrożenia porodem przedwczesnym (przy współpracy z elektrokardiografem płodowym, rejestrującym metodą elektryczną czynność skurczową mięśnia macicy). | TAK |  |
|  | współpraca z elektrokardiografem płodowym inwazyjnym i nieinwazyjnym | TAK |  |
|  | archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 20 lat | TAK |  |
|  | wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej | TAK |  |
|  | identyfikacja typu skurczów macicy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska monitorujące | TAK |  |
|  | Kardiotokograf - 3 kpl w tym, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej – 2 kpl. Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej – 1 kpl., o poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości uderzeń serca płodu min. 50 - 210 bpm | TAK |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń | TAK |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Możliwość pracy drukarki z prędkościami min. 1, 2, 3 cm/min | TAK |  |
|  | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | TAK |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową KTG | TAK |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości częstości uderzeń serca płodu i toco | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia systemu nadzoru i telemetrii KTG | TAK |  |
|  | Wodoszczelność przetworników (głowic) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | TAK |  |
|  | Waga kardiotokografu z drukarką max 5 kg | TAK |  |
|  | Waga kardiotokografu z drukarką max 4 kg | TAK |  |
|  | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | TAK |  |
|  | Współpraca z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciąży bliźniaczej – należy zaoferować w jednym kardiotokografie | TAK |  |
|  | Wyposażenie dla 3 kpl. kardiotokografów: | TAK |  |
|  | przetwornik toco – 3 szt. przetwornik kardio – 4 szt. znacznik ruchów płodu dla matki – 3 szt. wózek jezdny – 3 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw bezprzewodowych głowic z wyposażeniem bezprzewodowe głowice toco i kardio /waga nie większa niż 150 g/ -monitorowanie pracy serca płodu i czynności macicy w czasie ciąży i porodu czas pracy nie mniej niż 10 godzin zasięg głowic nie mniej niż 80 metrów transmisja cyfrowa współpraca z zaoferowanymi aparatami KTG | TAK |  |

| LAMPA ZABIEGOWA – 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |
| --- |
|  | Lampa zabiegowa montowana do sufitu lub ściany – do wyboru przez Zamawiającego na etapie dostawy. | TAK |  |
|  | Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części | TAK |  |
|  | Waga kopuły poniżej 3,5 kg. | TAK |  |
|  | Źródło światła diody LED | TAK |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w 6diod w konstrukcji jednoogniskowej | TAK |  |
|  | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | TAK |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin | TAK |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły | TAK |  |
|  | Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego: 170 mm | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 70 000 luks | TAK |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% | TAK |  |
|  | Głębokość oświetlenia min. 150cm | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa 4400K (+/- 100K) | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96 | TAK |  |
|  | Całkowity pobór mocy maks. 30W | TAK |  |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary kopuły: 250 x 350 mm | TAK |  |
|  | Lampy wyposażone w 4 uchwyty sterylne. Uchwyty sterylne kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego lampą typu hyled | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych lampa operacyjna oraz lampy zabiegowe jednego producenta | TAK |  |
|  | Po instalacji – dezynfekcja Sali w formie min. zamgławiania w cenie. | TAK |  |

B. WYMAGANE WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | WARUNKI OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1. | SPRZĘT FABRYCZNIE NOWY pochodzący z produkcji nie wcześniejszej niż z 2018 r. |  |
| 1.2. | TERMIN DOSTAWY: -zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie |  |
| 1.3. | DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA I PRZESZKOLENIE PERSONELU w miejscu dostawy, potwierdzone protokołem – koszt ujęty w cenie oferty |  |
| 2. | GWARANCJA |
| 2.1. | OKRES GWARANCJI - okres nie krótszy niż. 24 miesiące od terminu odbioru sprzętu przez zamawiającego - zgodnie z treścią oferty i warunkami gwarancji |  |
| 2.2. | PRZEGLĄDY TECHNICZNE w okresie gwarancji: zgodnie z zaleceniami producenta – koszt ujęty w cenie oferty. |  |
| 3. | SERWIS GWARANCYJNY |
| 3.1. | MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA USTEREK 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu |  |
| 3.2. | CZAS REAKCJI SERWISU W zakresie czynności - „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa”: max. 72 godziny, rozumiane jako czas od zgłoszenia awarii faksem, telefonicznie lub mailowo do przekazania urządzenia do autoryzowanego serwisu. |  |
| 3.3. | W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU, którego naprawa trwać będzie faktycznie dłużej niż 7 dni – począwszy od 8 dnia od zgłoszenia awarii – bezpłatne dostarczenie Zamawiającemu urządzenia zastępczego |  |