## Arkusz1
Lp	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I. MAGNES
1	Natężenie pola ≥ 1,5 T.	Tak, podać
2	Średnica otworu dla pacjenta (magnes gotowy do pracy - z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała)	≥ 60 cm / podać
3	Długość magnesu od przedniej do tylnej obudowy zewnętrznej (gotowego do skanowania)	Tak, podać
4	System chłodzenia zamknięty, chłodzenie helem	Tak
5	Korekta homogeniczności pola (po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych) sprzętowa lub software`owa, konieczna do przeprowadzenia każdego typu badań (w tym w szczególności badań spektroskopowych).	Tak, podać
6	Magnes systemu zbudowany w technologii ”zero-boil-off”(zerowego zużycia helu) -nie tylko jako komercyjna nazwa technologii, ale i w normalnych warunkach pracy zapewniająca zużycie helu 0,0 l/godz.	Tak
7	Wymiar pola 5G (oś X x Y x Z) ≤ 2,5 x 2,5 x 4,0 m	Tak, podać
II. SYSTEM GRADIENTOWY
1	Cewki gradientowe chłodzone wodą.	Tak
2	Maksymalna rzeczywista amplituda dla jednej osi w każdej osi X, Y, Z równocześnie, w maksymalnym polu widzenia FOV ≥ 33 mT/m.	Tak, podać
3	Maksymalna rzeczywista szybkość narastania gradientów (Slew Rate) dla jednej osi w każdej osi X, Y, Z równocześnie w maksymalnym polu widzenia FOV ≥ 120T/m/s.	Tak, podać
4	Wartości z p. 2 i 3. uzyskiwane równocześnie	Tak
III. SYSTEM RF - TOR NADAWCZY
1	Moc wyjściowa nadajnika	≥ 10 kW / Podać
2	Szerokość pasma nadajnika	≥ 500 kHz / Podać
IV. SYSTEM RF - TOR ODBIORCZY
1	Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) - OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta).	Tak, podać nazwę
2	Maksymalna liczba kanałów (maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera)	≥ 36 / Podać
3	Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV	≥ 16 / Podać
4	Szybkość próbkowania toru odbiorczego	Tak, podać wartość [MHz]
5	Szerokość pasma przenoszenia odbiornika (receive bandwidth) ≥ 1000 kHz	Tak, podać wartość
6	Rozdzielczość odbiornika ≥ 16 bit.	Tak, podać
7	Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą	≥ 145 dB / Podać
V. CEWKI
1	Zintegrowana cewka do badania całego ciała nadawczo-odbiorcza (whole body).	Tak
2	Wielokanałowa cewka typu „Array” do badania głowy, z możliwością pochylania, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie oraz min. 8 kanałów, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta), z lusterkiem mocowanym na cewce, umożliwiającym kontakt wzrokowy pacjenta z personelem, z możliwością pochylania	Tak, / podać nazwę cewki, ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
3	Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych), z możliwością pochylania, posiadająca min. 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie oraz min. 11 kanałów, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta).	Tak, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
4	Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań tułowia (klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca min. 16 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie oraz min. 16 kanałów, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). / Cewka, lub zestaw cewek inne niż uniwersalne cewki typu flex lub loop.	Tak, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
5	Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa, co najmniej 16-elementowa, 12-kanałowa, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta).	Tak, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
6	Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez przekładania cewek lub repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 23 elementy pomiarowe obrazujące jednocześnie oraz min. 23 kanały, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta)	Tak, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
7	Wielokanałowa cewka do badania barku, posiadająca min. 15 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie oraz min. 15 kanałów, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). / W przypadku cewki elastycznej wymagane dostarczenie dedykowanego pozycjonera umożliwiającego unieruchomienie anatomii oraz zapewniającego powtarzalność badania.	Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
8	Wielokanałowa cewka do badania kolana, posiadająca min. 15 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie oraz min. 15 kanałów, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). / W przypadku cewki elastycznej wymagane dostarczenie dedykowanego pozycjonera umożliwiającego unieruchomienie anatomii oraz zapewniającego powtarzalność badania.	Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
9	Wielokanałowa cewka do badania stawu skokowego i stopy, posiadająca min. 15 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie oraz min. 15 kanałów, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). / W przypadku cewki elastycznej wymagane dostarczenie dedykowanego pozycjonera umożliwiającego unieruchomienie anatomii oraz zapewniającego powtarzalność badania.	Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
10	Zestaw min. 2 wielokanałowych elastycznych cewek płachtowych, każda o różnym rozmiarze do zastosowań uniwersalnych, w tym do badań pediatrycznych oraz stawów - kolanowego, łokciowego, skokowego, barkowego, biodrowego, nadgarstka – każda o min. 8 elementach pomiarowych obrazujących jednocześnie i min. 8 kanałach, każda umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe	Tak, podać nazwę cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie dla każdej cewki
11	Zestaw uniwersalnych podkładek do pozycjonowania pacjentów	Tak
11	Automatyczna aktywacja podłączonych cewek znajdujących się w pobliżu izocentrum magnesu, które mogą być wykorzystane do	Tak
VI. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA
1	Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym	≥ 200 kg. / podać
2	Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta	≥ 135 cm / podać
3	Przyciski nożne do sterowania stołem	Tak
4	Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem.	Tak
5	Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk)	Tak, podać
6	Wentylacja i oświetlenie tunelu.	Tak
7	Centrator laserowy	Tak
8	System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących.	Tak, podać typ
9	Automatyczny przesuw stołu pacjenta inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych, umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV, dla pola badania ≥ 100 cm.	Tak
10	Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta.	Tak
11	Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim	Tak
VII. KOMFORT PACJENTA
1	Odległość blatu stołu od podłogi, w najniższym jego położeniu	≤ 58 cm / Podać wartość
2	Odległość między blatem stołu pacjenta a zenitem otworu magnesu, mierzona w trakcie badania	≥ 40 cm / podać
3	System redukcji hałasu podczas skanowania - programowy (bazujący na modyfikacji amplitudy oraz slew-rate dla danej sekwencji), min. dla sekwencji GRE 2D, FSE 2D/3D i TOF	Tak/Nie
4	System redukcji hałasu podczas skanowania - sprzętowy, redukujący hałas o min. 30 dB bez utraty jakości obrazu i szybkości akwizycji (nie bazujący na modyfikacji krzywej gradient amplitudy oraz slew-rate), działający niezależnie od cewki, sekwencji, FOV oraz grubości warswy	Tak/Nie
3	Rozwiązanie do redukcji stresu pacjenta oraz artefaktów ruchowych podczas badania głowy, wykorzystujące dodatkowe elementy wyposażenia pracowni/skanera	Tak/Nie / Opisać
VIII. KONSOLA OPERATORSKA (PODSTAWOWA)
1	Monitor kolorowy, typu LCD, o przekątnej co najmniej 23 cali i rozdzielczości co najmniej 1280x1024	Tak, podać rozmiar przekątnej
2	Oprogramowanie konsoli operatorskiej o funkcjonalności (co najmniej): / - rekonstrukcje MPR, MIP, SSD, VRT (lub równoważne według nomenklatury producenta) / - pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie) / - operacje matematyczne (dodawanie, subtrakcja) / - mapy ADC / - mapy perfuzji (CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak).	Tak
3	Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R, CD lub DVD z przeglądarką, DICOM umożliwiającą odtwarzanie obrazów na PC	Tak, opisać
4	Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD ≥ 100 000.	Tak, podać
5	Szybkość rekonstrukcji obrazu w matrycy min. 256x256 przy pełnym FOV ≥ 22 000 obrazów/s.	Tak, podać
6	Maksymalna matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024x1024.	Tak, podać
IX. PRACA W SIECI
1	DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE	Tak
2	DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE	Tak
3	DICOM 3.0 – WORKLIST	Tak
4	DICOM 3.0 – DICOM BASIC PRINT	Tak
5	DICOM 3.0 – STORAGE COMMITMENT	Tak
X. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING)
1	Maksymalny statyczny FOV dla osi X/Y	≥ 50 cm / Podać
2	Maksymalny statyczny FOV dla osi Z	≥ 45 cm / Podać
3	Matryca akwizycyjna ≥ 1024x1024	Tak, podać
4	Minimalna grubość warstwy (skany 2D) ≤ 0,5 mm	Tak, podać
5	Minimalna grubość warstwy (skany 3D) ≤ 0,1 mm	Tak, podać
XI. APLIKACJE KLINICZNE
Badania neurologiczne
1	Rutynowe badania neurologiczne	Tak
2	Badania obszaru głowy	Tak
3	Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego	Tak
4	Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do badań OUN 2D/3D.	Tak, podać nazwę
5	Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta).	Tak, podać nazwę
6	Sekwencja do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’ – SWI, SWAN lub równoważne)	Tak, podać nazwę
7	Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych, umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia z wysoką powtarzalnością. / Operator musi mieć możliwość manualnej korekty i uruchomienia skanowania przy pomocy pojedynczego kliknięcia.	Tak, podać nazwę
8	Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego kręgosłupa min. w dwóch przekrojach (czołowym i bocznym) na podstawie cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia kręgosłupa, czy ewentualnych zmian patologicznych, umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania kręgosłupa z wysoką powtarzalnością. / Operator musi mieć możliwość manualnej korekty i uruchomienia skanowania przy pomocy pojedynczego kliknięcia.	Tak, podać nazwę
Dyfuzja
9	Obrazowanie dyfuzji w oparciu o sekwencje EPI	Tak
10	Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b max. 10000 s/mm2.	Tak
11	Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b min. 20 s/mm2.	Tak/Nie
12	Liczenie map ADC i TRACE	Tak
Tensor dyfuzji (DTI)
13	DTI w oparciu o Single Shot EPI	Tak
14	Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 120 kierunków	Tak, podać liczbę kierunków
15	Traktografia Tensora Dyfuzji	Tak, podać nazwę
Perfuzja
16	Sekwencje EPI do perfuzji mózgowej.	Tak
17	Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI	Tak
18	Generowanie map TTP (Time-to-Peak) oraz MTT (Mean Transit Time) przy badaniach perfuzji MR	Tak
19	Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) GRE, EPI itp.	Tak
20	Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na konsoli operatorskiej	Tak
Angiografia
21	2D/3D Time-of-Flight (angiografia czasu przelotu w projekcjach 2D i 3D)	Tak
22	Phase Contrast Angio/cine PCA (angiografia kontrastowo-fazowa w opcji statycznej i dynamicznej do oceny wolnych przepływów)	Tak
23	Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic, (co najmniej mózgu, szyjnej, udowej, podkolanowej, nerkowych) z możliwością tłumienia tkanek tła i przepływu żylnego.	Tak, podać nazwę techniki
24	Angiografia z kontrastem	Tak
25	3D GE z saturacją tłuszczu	Tak
26	Angiografia naczyń obwodowych i mózgowych	Tak
27	Detekcja kontrastu Bolus Timing (typu Bolus Trak, Care Bolus lub równoważne)	Tak
28	Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia peryferyjne i. np. z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (typu TRICKS, TWIST, 4D-TRAK, lub równoważne)	Tak, podać nazwę techniki
29	Obrazowanie wyników angiografii w 3D	Tak
30	MIP, MPR, rekonstrukcje powierzchniowe (SSD) i objętościowe (VRT).	Tak
31	Obrazowanie MRA w oparciu o UTE	Tak/Nie
Badania ortopedyczne
32	Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe	Tak
33	Badanie kolana	Tak
34	Badanie barku	Tak
35	Badanie nadgarstka	Tak
36	Badanie stawu skokowego i stopy	Tak
37	Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta) wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano).	Tak
38	Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania.	Tak (podać nazwę)
39	Obrazowanie chrząstek, ścięgien, więzadeł w oparciu o UTE/ZTE	Tak/Nie
Badania płuc
40	Obrazowanie płuc w oparciu o UTE/ZTE	Tak/Nie
Badania abdominalne
41	Badania w obrębie jamy brzusznej i miednicy małej	Tak
42	Pakiet do dynamicznych badań wątroby (VIBE, LAVA lub odpowiednik).	Tak
43	Cholangiografia MR	Tak
44	Obrazowanie dyfuzji w obszarze abdominalnym (typu DWIBS, BodyVision, REVEAL lub równoważne)	Tak
45	Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu)	Tak
46	Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ dla sekwencji typu FSE i GRE	Tak
Badania całego ciała
47	Badanie całego ciała – whole body MR (min. 135 cm).	Tak
48	Badania dyfuzyjne w obszarze całego ciała	Tak
XII. TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW
1	Kompensacja przepływu krwi.	Tak
2	Bramkowanie oddechowe (również retrospektywne).	Tak
3	Bramkowanie EKG (również retrospektywne).	Tak
4	Redukcja artefaktów typu 'ringing" w badaniach DWI	Tak
5	Technika redukcji artefaktów ruchowych 2D w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, wykorzystująca radialną akwizycję przestrzeni K	Tak (podać nazwę)
6	Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (artefaktów typu "susceptibility") w badaniu DWI	Tak
7	Redukcja artefaktów od metalu (MAVRIC lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta)	Tak
8	Technologia umożliwiająca korektę homogeniczność pola w badaniach wielokrokowych rozległych obszarów tułowia, realizowaną przez shimowanie każdej warstwy z osobna poprawiająca jakość badań TSE/FSE z saturacją tłuszczu	Tak/Nie
XIII. TECHNIKI POPRAWY JAKOŚCI OBRAZOWANIA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
1	Technika służąca do zwiększania SNR (usuwania jednorodnego szumu z obrazów) w procesie rekonstrukcji obrazów 2D i 3D, działająca w oparciu o algorytmy deep-learning (AiCE, AiR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta), umożliwiająca poprawę jakości oraz skrócenie czasu badania. / Wymagane działanie w każdej anatomii oraz na każdej zaoferowanej cewce, min. dla sekwencji FSE/TSE, GRE, T1, T2, FLAIR, w badaniach dyfuzyjnych oraz badaniach dynamicznych / Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiązanie pochodzące od producenta skanera, zintegrowane z konsolą operatorską.	Tak, (podać nazwę) / Nie
2	Możliwość ponownej rekonstrukcji obrazu z innymi parametrami redukcji szumu bez konieczności dodatkowej akwizycji (na bazie danych surowych)	Tak / Nie
XIV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1	Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta (nauszne i douszne)	Tak
2	Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem (1 okno, 1 drzwi) oraz zestawem mebli do przechowywania fantomów i cewek	Tak
3	Wstrzykiwacz dwugłowicowy do automatycznego podawania środka kontrastowego, dostosowany do użytkowania w środkowisku RM min. 1,5 T	Tak
4	Ręczny, przenośny detektor metalu	Tak
5	Wóżek niemagnetyczny do transportu pacjenta w pozycji siedzącej	Tak
6	Leżanka niemagnetyczna do transportu pacjenta w pozycji leżącej	Tak
7	Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań / W przypadku monitora tlenu wykorzystującego czujnik chemiczny, dostawca zapewnia bezpłatną wymianę i kalibrację w okresie trwania gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta	Tak
8	Gaśnica niemagnetyczna	Tak
9	Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu	Tak
XVI. SZKOLENIA
1	Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego. min. 21 dni roboczych po 8 godz. – do wykorzystania sukcesywnie od daty podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu, w cenie oferty.	Tak
XVII. WYMAGANIA DODATKOWE
1	Skaner wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2021 roku	Tak/Nie
2	Instalacja aparatu MR w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.	Tak
3	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczana wraz z aparatem.	Tak
4	Uzupełnienie helu w magnesie do 95% przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu (w cenie oferty).	Tak
5	Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatów	Tak
6	Wystawienie paszportów technicznych	Tak
7	Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie )	Tak
XVIII. PARAMETRY EKONOMICZNE
1	Minimalna powierzchnia pomieszczenia badań wymagana do instalacji urządzenia	Podać [m2]
2	Moc przyłączeniowa wymagana do pracy urządzenia	Podać [kVA]
3	Zużycie prądu w trybie gotowości do pracy / Standby (bez skanowania) dla zaoferowanego systemu MR wraz z chłodziarką (Cryo-cooler (Shield cooler))	Tak, podać [kW]
4	Moc chłodnicza (woda lodowa + klimatyzacja) wymagana do poprawnej pracy urządzenia	Tak, podać [kW]
XIX. GWARANCJA I SERWIS
1	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu	Tak, podać
2	Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych	Tak
3	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i nie dłuższym niż 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE	Tak
4	Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych)	Tak
5	Wymiana elementu/podzespołu aparatu na nowy w razie wystąpienia awarii elementu/podzespołu nie dającej się naprawić	Tak
6	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat	Tak
7	Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem faksu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu.	Podać
8	Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji (zgodnie z wymaganiami producenta)	Podać
9	Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji	Tak
10	Szacowany koszt przeglądu technicznego po okresie gwarancji	podać