Numer sprawy: ZP 01/19                                                                                    Grajewo, dnia  06.02.2019 r.

DO WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przetarg nieograniczony na dostawę Pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do Pracowni Zabiegowej Angiografii Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.          z dnia  24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu wnioski                  o wyjaśnienie  treści SIWZ wraz z jej odpowiedziami jak poniżej:

Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów SIWZ dopuści do przetargu pompę do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej bardziej zaawansowana technologicznie o następujących parametrach technicznych:

Pytanie 1

Pompa do kontrapulsacji z trybem automatycznym, przystosowania do współpracy z cewnikami standardowymi i światłowodowymi.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 2

Automatyczna kalibracja czujnika światłowodowego po rozpoczęciu wspomagania

(in vivo).

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 3

Pompa wyposażona w zautomatyzowany system (najdokładniejszy) system kontroli ilości gazu pracującego/helu.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 4

Modułowa budowa urządzenia: ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny TFT, 10,4 cali z panelem sterowania z oprogramowaniem w j. angielskim

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 5

Modułowa budowa pompy. Całość umieszczona na fabrycznym wózku szpitalnym z możliwością szybkiego zdjęcia pompy z wózka (tzw. wersja transportowa). Pompa po zdjęciu z wózka wyposażona we własne kółka.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 6

Zasilanie ze standardowych akumulatorów - min. 3 godziny

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 7

Automatyczne usuwanie pary wodnej z systemu (kondensatu) przez system osuszania układu - bez zbiornika na kondensat (brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do kontrapulsacji)

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 8

Dostępne różne tryby wyzwalania kontrapulsacji (EKG, Ciśnienie, Rozrusz. V/AV, Rozrusz. A i Wewnętrzny)

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 9

Możliwość ustawienia przez użytkownika współczynnika wyzwalania min. 1:1, 1:2, 1:3

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 10

Możliwość ustawienia przez użytkownika współczynnika wyzwalania min. 1:1, 1:2, 1:3

AD 11: Całkowity maksymalny ciężar urządzenia gotowego do pracy z podstawa jezdną:

61,4 kg.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 11

W zestawie 3 butle z helem wielorazowego użytku pojemność - 99 L,  2200 psi (równoważne ok. 99 standardowym litrom przy 1 Bar (14,7 psi).  Oszczędność dla Zamawiającego umożliwiająca uzupełnianie helu.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 12

W zestawie 2 cewniki do kontrapulsacji  7,5  Fr/34 ml, i 7,5 Fr/40 ml

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 13

Możliwość monitorowania i ustawiania alarmu wspomagania (augmentacji) jako wskaźnika efektywności kontrapulsacji.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 14

Automatyczny wydruk komunikatów alarmowych w czasie rzeczywistym.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 15

Konieczność wymiany:

Wymiana tłumika, filtru pneumatycznego i przepon zamontowanych w zespole pompy, Sprawdzenie działania układu zasilania i wentylatorów sprężarki co 2500 GODZIN  PRACY

Wymiana głowicy ssącej i głowicy tłocznej pompy. co  5000 GODZIN  PRACY.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 16

Menu w języku angielskim.

Odpowiedź:

TAK

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy          w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Wykonano w 1 egzemplarzu:

1. strona internetowa

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego