Numer sprawy: ZP 03/19                                                                                   		Grajewo, dnia 21.02.2019 r.

DO WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH

OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:		postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia                 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu wnioski o wyjaśnienie  treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Brak schematu instalacji elektrycznych IE oraz IT. Czy Zamawiający uzupełni SIWZ o  dokumentację projektową z branży elektrycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił schematy na stronie internetowej Zamawiającego – zakładka „Zamówienia Publiczne”.

Pytanie 2

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Brak w SIWZ schematu rozdzielnic elektrycznych. Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową zawierającą schematy rozdzielni elektrycznych i udostępni ją oferentom?

Odpowiedź:

Jak wyżej

Pytanie 3

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Na rzucie piętra oddziału położniczo – ginekologicznego pokazano na korytarzu drzwi p.poż EI60. Czy drzwi nie powinny być na całej szerokości korytarza tj. 218 cm? Jeśli nie, to jakie ściany należy wykonać aby spełniły warunek EI120? (Chodzi o ścianę miedzy drzwiami a ścianą i stropem korytarza). Proszę o podanie prawidłowej ilości drzwi EI60.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem .

Pytanie 4

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Z jakiego materiału należy wykonać zabudowę w przestrzeni korytarza nad drzwiami p.poż  EI60.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i warunkami technicznymi.

Pytanie 5

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Czy sufit podwieszony z rastrami 60 cm x 60 cm z wełny prasowanej ma być wykonany na korytarzu? Brak rysunku przekroju przez pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i warunkami technicznymi po zmieszczeniu wszystkich instalacji.

Pytanie 6

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Czy należy drzwi p.poż. na korytarzu wykonać do wysokości sufitu podwieszanego?

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z projektem i warunkami technicznymi

Pytanie 7

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Czy drzwi aluminiowe na korytarzu należy wykonać na całej szerokości korytarza, tj. 218 cm. Czy drzwi aluminiowe powinny być wykonane na wysokość sufitu podwieszanego? Proszę o podanie prawidłowej ilości drzwi aluminiowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem. Ilość drzwi -  5 szt.

Pytanie 8

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Czy szerokość w świetle drzwi do gabinetów zabiegowych wynosząca 110 cm jest wystarczająca?  Czy należy powiększyć światło przejścia do wszystkich gabinetów zabiegowych? Jeśli tak to ile drzwi i jaki wymiar światła przejścia.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem.

Pytanie 9

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: W pozycji 23 przedmiaru robót podano grubość ścianek działowych 6 cm. Wytrzymałość takich ścianek jest stanowczo za mała do wygrodzenia pomieszczeń sanitarnych. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę takich ścianek na zabudowę z płyt gipsowych na konstrukcji stalowej? Proszę podać prawidłową ilość takich ścianek.

Odpowiedź:

Można zmienić ścianki na szersze np. 12 cm lub z płyt STG.

Pytanie 10

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Na rzucie podano wymiar ścianek na korytarzu. Grubość ścianki 6 cm nie zapewni wystarczającej wytrzymałości do zamontowania drzwi do szachtów, odbojów i pochwytów. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości z 6 na 12 cm lub wykonanie tych ścianek w innej technologii.

Odpowiedź:

Można zmienić ścianki na szersze np. 12 cm lub z płyt STG.

Pytanie 11

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: W zakresie robót brak skucia starych tynków. Stan i wygląd obecnych tynków ścian i sufitów wyklucza uzyskanie niezbędnego standardu wykończenia. Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu o skucie tynku na powierzchni 630 m2 + 1935 m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii, ilości robót szacuje Wykonawca.

Pytanie 12

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: W przedmiarze robót budowlanych w poz. 43 i 44 przyjęto przetarcie tynków ścian na powierzchni 485,19 m2 i sufitów 618,30 m2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tynków III kat. na całej powierzchni ścian murowanych i sufitów tj. ok. 2480 m2? Po wykonaniu przetarcia tynków nie będzie możliwe uzyskanie odpowiedniego standardu wykończenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii, ilości robót szacuje Wykonawca

Pytanie 13

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Wg. poz. 45 przedmiaru robót budowlanych należy wykonać 618,3 m2  gładzi gipsowych na ścianach. Czy Zamawiający dopuszcza gładzie gipsowe na całej powierzchni ścian w ilości 1935 m2 oraz tapetowanie tych ścian tapetą winylową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii, ilości robót szacuje Wykonawca

Pytanie 14

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Proszę o wskazanie w których pomieszczeniach należy wykonać posadzki z płytek gres – wg. poz. 47 z przedmiaru robót budowlanych jest to ilość 12,54 m2.

Odpowiedź:

Wszystkie posadzki wykonać z PCV, ilości robót szacuje Wykonawca

Pytanie 15

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: W poz. 55 przedmiaru robót ujęto 689,95 m2 wykonania posadzki z zaprawy cementowej grubości 2 cm zatartej na ostro. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzki z zaprawy cementowej gr. 5 cm zatartej na gładko w ilości 630 m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii, ilości robót szacuje Wykonawca

Pytanie 16

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Brak w przedmiarach wykonania wylewki wygładzającej pod wykładzinę pcv rulonową. Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu robót o wykonanie wylewki cienkowarstwowej z gruntowaniem, na powierzchni  posadzki w ilości 630 m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii, ilości robót szacuje Wykonawca.

Pytanie 17

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Proszę o podanie opisu technicznego i parametrów drzwi płytowych i ościeżnic stalowych.

Odpowiedź:

Skrzydła z laminatem HPL, ościeżnice malowane proszkowo.

Pytanie 18

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Brak rysunku pokazującego montaż klap dymowych. Proszę Zamawiającego o uzupełnienie projektu w tym zakresie. Jakie są warstwy składowe stropodachu?

Odpowiedź:

Według wiedzy Zamawiającego - warstwy, to strop gęstożebrowy lub z płyt kanałowych, pustka powietrzna, płytki korytkowe.

Pytanie 19

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Proszę Zamawiającego o podanie parametrów technicznych i sposobu uruchamiania klap dymowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem elektrycznym.

Pytanie 20

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Brak w przedmiarze wyceny naprawy dachu po wykuciu otworów pod klapy dymowe. Jakie prace i w jakiej ilości należy wykonać?

Odpowiedź:

Zgodnie z wiedzą techniczną.

Pytanie 21

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: W przedmiarze brakuje wyceny drzwi do szachtów na korytarzu. Wg. jedynego rysunku część tych drzwi ma zostać wymieniona i pozostaje część z istniejących. Proszę o jednoznaczne określenie ile z tych drzwi ma zostać wymieniona, ponieważ część z nich musi i tak być zdemontowana do przebudowy ścian.

Odpowiedź:

Ilość do oszacowania w trakcie robót w zależności od wykorzystania szachtów.

Pytanie 22

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Proszę o podanie opisu technicznego (parametrów technicznych) drzwi do szachtów na korytarzu.

Odpowiedź:

Stosować typowe drzwi do szachtów zgodnie z warunkami technicznymi.

Pytanie 23

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: W pozycji 27 przedmiaru robót podano montaż 66,5 m parapetów. Brak demontażu do wyceny. Jakie mają być nowe parapety: materiał, parametry itp.

Odpowiedź:

Parapety z konglomeratów.

Pytanie 24

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Brak rysunku lub opisu dla odbojów przyjętych w poz. 28 i 29 przedmiaru robót. Proszę uzupełnić projekt o te dane.

Odpowiedź:

W załączeniu schemat odbojów

Pytanie 25

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Jakiego materiału dotyczy pozycja nr 30 przedmiaru robót budowlanych. Z czego wykonane mają być fartuchy ochronne?

Odpowiedź:

Jak na rysunku do odpowiedzi na pytanie 24.

Pytanie 26

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Pozycja nr 54 przedmiaru robót podaje zaniżoną ilość powierzchni do malowania farba emulsyjną. Czy powierzchnia do malowania powinna wynosić 2234,2 m2? – po odliczeniu wykładzin ściennych.

Odpowiedź:

Ilości powinien oszacować Wykonawca z projektu.

Pytanie 27

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Czy balustrady mają być ze stali kwasoodpornej czy mogą być ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, balustrady ze stali nierdzewnej.

Pytanie 28

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Brak w przedmiarze robót oraz na rysunku wykończenia schodów zewnętrznych. Jakim materiałem i w jakiej ilości ma być wykonane obłożenie schodów?

Odpowiedź:

Płytki gres antypoślizgowy, mrozoodporny, ilość powinien oszacować Wykonawca z projektu.

Pytanie 29

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Z rysunku wynika, że w miejscu budowy schodów jest okienko. Brak w wycenie dostawy oraz montażu drzwi – z rysunku nie wynika jednoznacznie jaki zakres robót jest do wyceny oraz wykonania. Proszę o jednoznaczne opisanie zakresu i podanie ilości robót do wykonania wyjścia na schody zewnętrzne. Co z rozbiórką ścian, montażem nadproża, tynkami oraz naprawą elewacji po wykonaniu rozbiórek?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien ująć wszystkie roboty uznane za niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 30

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Jest rozbieżność między ilością drzwi ujętą do demontażu w przedmiarze robót i na rysunku. Proszę o jednoznaczne podanie ilości drzwi w przedmiarze robót lub zaznaczenie na rysunku starych drzwi do demontażu oraz nowych do zamontowania.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien oszacować wg. rysunków i projektu.

Pytanie 31

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Czy Zamawiający uzupełni SIWZ o dokumentację projektową w branży sanitarnej? Proszę o opis techniczny i schematy instalacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił schematy na swojej stronie internetowej -  zakładka „Zamówienia Publiczne”.

Pytanie 32

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Czy Zamawiający uzupełni SIWZ o dokumentację projektową gazów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił schematy na swojej stronie internetowej – zakładka „Zamówienia Publiczne”.

Pytanie 33

Zwracam się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyceny robót budowlanych oraz instalacyjnych: Czy Zamawiający uzupełni SIWZ o projekt wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił schematy na swojej stronie internetowej -  zakładka „Zamówienia Publiczne”.

UWAGA OGÓLNA

Zgodnie z przepisami §4 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. poz. 1129), jeżeli w zamówieniu na roboty budowlane ustanowiono ryczałtowy charakter wynagrodzenia dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia nie musi zawierać przedmiarów.

Zgodnie z postanowieniami SIWZ, udostępnione wykonawcom przedmiary należy traktować tylko jako materiał pomocniczy, a wskazane w przedmiarach ilości robót nie są wiążące i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wykonawcy.

PYTANIA DOTYCZĄCE LAMPY OPERACYJNEJ DWUCZASZOWEJ

Pytanie 34

Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszami monolitycznymi w kształcie koła przystosowanymi do nawiewu laminarnego? Specjalnie wyprofilowana konstrukcja kopuły, jej opływowa powierzchnia boczna oraz dwa sterowniki o opływowych kształtach tworzą idealne warunki do współpracy kopuły z nawiewem laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. Obudowa wraz z dwoma opływowymi sterownikami kieruje powietrze z nawiewu na boki , a dalej powietrze bez zakłóceń spływa pionowo w dół. Kształt monolityczny jest powszechnie stosowany w lampach operacyjnych dedykowanych do pomieszczeń z nawiewem laminarnym. Wielu czołowych producentów lamp odeszło od stosowanych w przeszłości dzielonych opraw ze względu na brak korzystnego wpływu na przepływ laminarny przy jednoczesnym utrudnieniu dezynfekcji i zachowania sterylności. Okrągły Kształt czaszy ułatwia obieg powietrza w sali operacyjnej. Lampy dzielone ze względu na bardziej skomplikowany kształt w pewnych ustawieniach mogą wprowadzać turbulencje. Oprawa ustawiona w położeniu odchylonym od pionu stawia szereg przeszkód (w postaci swoich segmentów) na drodze strug powietrza. Lampy oparte na planie koła w każdym położeniu stanowią jednolitą zwartą przeszkodę, co minimalizuje ryzyko turbulencji.

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 35

Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której każda z czasz waży 18 kg? Kopuły są łatwe w manewrowaniu, a waga nie ma wpływu na funkcjonalność i parametry lampy.

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że masa kopuły nie będzie miała wpływu na funkcjonalność i zakres regulacji urządzenia oraz nie będzie wymagało użycia dodatkowych nakładów siły podczas regulacji.

Pytanie 36

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną której kopuła wyposażona jest w 110 diod LED? Większa ilość diod zapewnia wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz bardziej jednorodną plamę świetlną.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.,  ppkt. 8, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Kopuła lampy wyposażona w co najmniej 18 diod w konstrukcji jednoogniskowej”.

Pytanie 37

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści sterowanie parametrami realizowane poprzez dwa membranowe panele umieszczone na kopule, po jej przeciwległej stronie? Rozwiązanie lepsze od wymaganego, umożliwia sterowanie parametrami, niezależnie dwóm  operatorom.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1., ppkt  12, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Sterowanie parametrami lamp przy pomocy co najmniej jednego panelu membranowego znajdującego się na kopule.”

Pytanie 38

Ad. 13. Czy wymagana przez Zamawiającego kompatybilność z lampą na Sali Cięć odbywa się poprzez system integracji, a jeżeli tak to jaki?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z parametru opisanego w punkcie 1., ppkt 13, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ.

Pytanie 39

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści uchwyt sterylny umieszczony w centralnej części kopuły? Czasza jest łatwa w manewrowaniu, a umiejscowienie uchwytu nie ma wpływu na parametry lampy

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.,ppkt  15, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów”.

Pytanie 40

Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści lampę, której każda z kopuł ma średnicę pola roboczego d10 = 280 mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1., ppkt 16, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Średnica pola roboczego: ≥ 220 mm dla każdej kopuły.”

Pytanie 41

Ad. 19. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację natężenia światła w zakresie 25 - 100%? Według normy medycznej, minimalne natężenie lampy operacyjnej wynosi 40 000 lux czyli w tym przypadku 25% od maksymalnej wartości natężenia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1., ppkt 19, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25%-100%”

Pytanie 42

Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z funkcją stałego zogniskowania plamy świetlnej w przedziale roboczym 70-140cm? Jest to parametr optymalny do przeprowadzania zabiegów i operacji.

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w przedziale 4000 – 4800? Daje to możliwość większego komfortu pracy, ponieważ umożliwia ustawienie temperatury barwowej pod wymogi konkretnego operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1., ppkt 22, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Zakres temperatury barwowej co najmniej 4250K-4450K.”

Pytanie 44

Ad. 25. Czy Zamawiający dopuści całkowity pobór mocy zestawu dwuczaszowego równy 100 W? Jest to niewielka wartość przy kopułach wyposażonych w 110 diod każda.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1., ppkt 25, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Całkowity pobór mocy maksymalnie 120W.”

Pytanie 45

Ad. 29. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymieniane są moduły świetlne? Wymiany dokonuje autoryzowany serwis. Jako producent lamp operacyjnych z wieloletnim doświadczeniem uważamy, że ze względów bezpieczeństwa, osoby nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia nie powinny ingerować w strukturę lampy. Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

Ad. 30. Czy Zamawiający dopuści lampę, której uchwyt sterylny nie jest kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego lampą? Wymaganie kompatybilności uchwytu sterylnego z posiadaną lampą hyled ogranicza konkurencję do jednej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1., ppkt  30, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Lampa wyposażona w 4 uchwyty sterylne”.

UWAGA: Zamawiający załącza zmodyfikowany (ujednolicony) Załącznik nr 1.2. do SIWZ „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – FUNKCJONALNYCH”, w zakresie odpowiedzi na pytania 36 – 43 oraz 44-46, zgodnie z treścią udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 47

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Pytanie 48

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Pytanie 49

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230V ?

Pytanie 50

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

Pytanie 51

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź na pytania 47 - 51:

Działając zgodnie z przepisem art. 9a ust.2 ustawy PZP, Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień  22.02.w godzinach 10-13. Powyższe kwestie zostaną wyjaśnione w trakcie wizji lokalnej.

Pytanie 52

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i opisem projektu.

Pytanie 53

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta

Odpowiedź:

Nie, w pomieszczeniu docelowym obecnie brak zamontowanej lampy operacyjnej.

PYTANIA DOTYCZĄCE LAMPY ZABIEGOWEJ 2 KPL.

Pytanie 54

Ad. 2. Czy Zamawiający dopuści kopuły w kształcie monolitycznego koła? Proponowana lampa nie zakłóca przepływu laminarnego.

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ

Pytanie 55

Ad. 5. Czy zamawiający dopuści lampy wyposażone w 18 diod? Większa ilość diod daje światło bardziej jednorodne i większą bezcieniowość.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający zmienia zapis w punkcie 5., ppkt 5,  Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Kopuła lampy wyposażona z nie mniej niż 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej.”

Pytanie 56

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści lampę, której funkcja włączania i wyłączania realizowana jest poprzez włącznik umieszczony na czaszy lampy, natomiast regulacja natężenia światła odbywa się bezdotykowo?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane w pytaniu.

Pytanie 57

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową która posiada średnicę plamy świetlnej d10 = 22cm? Jest to niewielka różnica od wymagań SIWZ.

Odpowiedź:

Średnica pola roboczego min. 170 cm.

Pytanie 58

Ad. 11, 13. Czy Zamawiający dopuści 3 stopniową bezdotykową regulację natężenia w zakresie 50-100%? Proponowane rozwiązanie jest optymalne do wykonywanych zabiegów.

Odpowiedź:

Ad. pkt. 11 Zamawiający dopuści  min. 3 stopniową bezdotykową regulację natężenia, pkt. 13. Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25-100%.

Pytanie 59

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści lampy o natężeniu światła 60 000 lux? Proponowana wartość jest optymalna do przeprowadzania zabiegów i niewiele różni się od wymogów specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 60

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści lampę o wgłębności L1+L2 1300 mm? Proponowany parametr jest optymalny do wykonywanych zabiegów.

Odpowiedź:

Głębokość oświetlenia min. 130 cm.

Pytanie 61

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymieniane są moduły świetlne?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62

Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o średnicy 28 cm? Jest to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ , która nie ma wpływu na parametry lampy.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o średnicy 28 cm.

Pytanie 63

Ad. 24. Czy Zamawiający dopuści lampę, której uchwyt sterylny nie jest kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego lampą? Wymaganie kompatybilności uchwytu sterylnego z posiadaną lampą hyled ogranicza konkurencję do jednej oferty.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza 4 uchwyty sterylne.

Pytanie 64

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Pytanie 65

Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Pytanie 66

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Pytanie 67

Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Pytanie 68

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

Odpowiedź na pytania 64 - 68:

Działając zgodnie z przepisem art. 9a ust.2 ustawy PZP, Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień  22.02.w godzinach 10-13. Powyższe kwestie zostaną wyjaśnione w trakcie wizji loklanej.

PYTANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

Pytanie 69

Czy Zamawiający dopuści zapis: „W zakresie czynności - „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa”:  max. 72 godziny w dni robocze, rozumiane jako czas od zgłoszenia awarii faksem, telefonicznie lub mailowo do przekazania urządzenia do autoryzowanego serwisu.”

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70

Czy Zamawiający dopuści zapis:  „W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU, którego naprawa trwać będzie faktycznie dłużej niż 10 dni – począwszy od 11 dnia od zgłoszenia awarii – bezpłatne dostarczenie Zamawiającemu  urządzenia zastępczego”

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU OKOŁOPORODOWEGO

Pytanie 71

Pkt.8  Czy Zamawiający dopuści przewodową komunikacje systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (3 stanowiska)?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72

Pkt.9 Czy Zamawiający dopuści system okołoporodowy z automatyczną analizą zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena   zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika ale bez możliwości wykonania jej reanalizy?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści system okołoporodowy z wynikami pokazywanymi on-line tabelarycznie?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74

Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści system okołoporodowy bez możliwości graficznej prezentacji wyników analizy ale z możliwością wprowadzania notatek na zapisie?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75

Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości wyznaczania dodatkowych parametrów na podstawie analizy elektrohisterogramu?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76

Pkt. 16  Czy Zamawiający dopuści system okołoporodowy bez możliwości wyznaczania procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77

Pkt. 17  Czy Zamawiający dopuści system okołoporodowy bez możliwości identyfikacja typu skurczów macicy?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78

Pkt. 29  Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf obsługiwany wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego, bez dodatkowych przycisków lub pokręteł?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79

Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf bez możliwości podłączenia akustycznego stymulatora płodu?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80

Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z drukarką o wadze poniżej 6 kg?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 81

Pkt. 36  Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z drukarką o wadze poniżej 6 kg?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 82

Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z jednym gniazdem RS-232 i jednym gniazdem RJ45?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kardiotokograf  z co najmniej jednym gniazdem RS-232, gniazdo RJ45 dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 83

Pkt. 42 Czy Zamawiający wymaga aby oferowana telemetria wyposażona była w bezprzewodowe, wodoszczelne głowice?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIA DOTYCZĄCE LAMPY OPERACYJNEJ DWUCZASZOWEJ

Pytanie 84

Pkt.4 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w kształcie trójramiennej gwiazdy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lampę w kształcie trójramiennej gwiazdy, przy zachowaniu wszystkich pozostałych, wymaganych parametrów.

Pytanie 85

Pkt.6 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której waga kopuły wynosi 12kg?

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem, że masa kopuły nie będzie miała wpływu na funkcjonalność i zakres regulacji urządzenia oraz nie będzie wymagało użycia dodatkowych nakładów siły podczas regulacji.

Pytanie 86

Pkt.8 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada 135 diod LED?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.,  ppkt. 8, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Kopuła lampy wyposażona w co najmniej 18 diod w konstrukcji jednoogniskowej”.

Pytanie 87

Pkt.13 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu sterowania lampą na Sali cięciowej?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z parametru opisanego w punkcie 1., ppkt 13, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ.

Pytanie 88

Pkt.14 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu systemu z pamięcią ustawień parametrów świetlnych?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 89

Pkt.16 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której elektroniczna regulacja średnicy pola światła [d10] z odległości 1m od pola operacyjnego zawiera się w zakresie 180 – 270 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił parametr pkt.16.

Pytanie 90

Pkt.17 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja natężenia światła odbywa się w 8 krokach? Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której oświetlenie endoskopowe wynosi 5% z maksymalnej wartości natężenia światła, czyli ok. 8000 lux? Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której uruchomienie światła endoskopowego odbywa się poprzez regulację natężenia światła na panelu membranowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Pkt.19 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja natężenia światła odbywa się w zakresie 30-100%?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ (wymagania Zamawiającego są zgodne z PN-EN 60601-2-41. Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-41: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych)

Pytanie 92

Pkt.20 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wgłębność oświetlenia pola operacyjnego L1+L2 wynosi 1000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr w pkt. 20: min.1000 mm.

Pytanie 93

Pkt.21 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia wynosi 63-163 cm?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94

Pkt.22 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której temperatura barwowe ustawiania jest w 3 krokach, w zakresie 3800 – 4800K?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95

Pkt.29 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która zbudowana jest z 9 modułów światła (po 15 diod LED w module), a wymiana modułów odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia, bez konieczności otwierania obudowy czaszy?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96

Pkt.30 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby dostarczana lampa posiadała kompatybilne uchwyty sterylne z posiadaną przez Zamawiającego lampą typu hyled?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający rezygnuje z wymogu kompatybilności z lampą typu hyled.

Pytanie 97

Pkt.32 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dezynfekcji Sali po instalacji lampy operacyjnej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98

Pkt.33 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby lampa operacyjna i lampy zabiegowe były jednego producenta?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIA DOTYCZĄCE LAMPY ZABIEGOWEJ

Pytanie 99

Pkt.2 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, której kształt przypomina trójkąt o rozmiarze 300x310mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 100

Pkt.5 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, która posiada 45 diod LED?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.,  ppkt. 8, Załącznik Nr 1.2. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Kopuła lampy wyposażona w co najmniej 18 diod w konstrukcji jednoogniskowej”.

Pytanie 101

Pkt.9 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu regulacji ustawień lampy z poziomu uchwytu sterylnego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102

Pkt.13 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której regulacja natężenia światła odbywa się w zakresie 30-100%?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ  (wymagania Zamawiającego są zgodne z PN-EN 60601-2-41. Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-41: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych).Zamawiający zmienia parametr w pkt. 13 na 25-100%.

Pytanie 103

Pkt.22 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, która zbudowana jest z 3 modułów światła (po 15 diod LED w module), a wymiana modułów odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia, bez konieczności otwierania obudowy czaszy?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104

Pkt.23 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o rozmiarze kopuły 300x310mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 105

Pkt.24 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby dostarczana lampa posiadała kompatybilne uchwyty sterylne z posiadaną przez Zamawiającego lampą typu hyled?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający rezygnuje z wymogu kompatybilności z lampą typu hyled.

Pytanie 106

Pkt.25 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby lampa operacyjna i lampy zabiegowe były jednego producenta?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 107

Pkt.26 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dezynfekcji Sali po instalacji lampy zabiegowej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY PANEL NAŚCIENNY

Pytanie 108

Czy Zamawiający w poz. 4 opisu dopuści panel, którego wysokość wynosi 305mm z zachowaniem pozostałych wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 109

Czy Zamawiający w poz. 7 opisu dopuści zapis dotyczący oświetleń na:

· 1x oświetlenie miejscowe 2x min. 5W LED załączane z panelu

· 1x oświetlenie nocne 1x min. 0,6W LED załączane z panelu

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 110

Prosimy o rezygnację z zapisu w pkt. 9 dotyczącym opisu paneli " Po instalacji –  dezynfekcja Sali w formie min. zamgławiania w cenie”.

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111

Czy Zamawiający w poz. 4 opisu dopuści panel poziomy, którego wysokość wynosi 434 mm, głębokość 80 mm – wymiar bez szyny, z zachowaniem pozostałych wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 112

Czy Zamawiający w poz. 7 opisu dopuści zapis dotyczący oświetleń na:

· oświetlenie miejscowe 1x12W LED

· oświetlenie nocne 1,2 W LED niebieskie

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga (niezależnie od barwy).

DOTYCZY LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA

Pytanie 113

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opisaną poniżej lampę operacyjną dwuczaszową o parametrach równoważnych lub korzystniejszych niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia?
Parametry oferowane:

| L.p. | PARAMETR OFEROWANY: |
| --- | --- |
|  | Ogólne |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. |
|  | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. |
|  | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne |
|  | Źródło światła – diody LED – pobór mocy lampy głównej 135 W, a satelitarnej 95 W. Ilość diód w kopule głównej – 95, a w kopule satelitarnej - 57. Diody nowej generacji białe. |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy. Wraz z lampą na wyposażeniu cztery wymienne uchwyty sterylne. |
|  | Średnica zewnętrzna kopuły głównej 764 mm, kopuły satelitarnej 640 mm |
|  | Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło |
|  | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę |
|  | Lampa przystosowana do współpracy z zintegrowanym system zarządzania salą operacyjną umożliwiającym sterowanie jej funkcjami |
|  | Kopuła główna |
|  | Konstrukcja składająca się z 6 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i wewnętrzne |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody 3,0 cm |
|  | Natężenie kopuły głównej 160 klux |
|  | Temperatura barwowa stała 4300K |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym 18 do 32 cm |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra 95 |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 120 cm |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską 79% |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami 52% |
|  | Kopuła lampy wyposażona w pięć uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu 1694 mm |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego o 310° wokół mocowania głównego |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o 335° wokół przegubu łączącego ramiona |
|  | Możliwość obrotu o 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w 12 stopniach elektroniczna |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu |
|  | Panel sterowniczy posiadający następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (15 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. |
|  | Żywotność układu świetlnego 50 000h |
|  | Wielkość napromieniowania 421 w/m2 |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu |
|  | Kopuła satelitarna |
|  | Konstrukcja składająca się z 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i wewnętrzne |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody 3,0 cm |
|  | Natężenie kopuły satelitarnej 120 klux |
|  | Temperatura barwowa stała 4300K |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym 16 do 28 cm |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły satelitarnej Ra 95 |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 130 cm |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską 45% |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami 47% |
|  | Kopuła lampy wyposażona w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu 1824 mm |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o 360° wokół przegubu łączącego ramiona |
|  | Możliwość obrotu o 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w 12 stopniach elektroniczna |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu |
|  | Panel sterowniczy posiadający następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (9 diód rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia |
|  | Żywotność układu świetlnego 50 000h |
|  | Wielkość napromieniowania 305 w/m2 |
|  | Pilot bezprzewodowy |
|  | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo |
|  | Pozostałe wymagania |
|  | Wyrób klasy I |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |

Odpowiedź:

NIE. Wbrew sugestiom zawartym w pytaniu, proponowany sprzęt, nie jest ani równoważny, a tym bardziej korzystniejszy, z uwagi na brak zgodności z SIWZ (pkt. 9, 16, 31, 39, 54)..

Dotyczy systemu nadzoru okołoporodowego

Pytanie 114

Czy zamawiający dopuści system nadzoru okołoporodowego zawierający wbudowana kliniczną analizę zapisów KTG według kryteriów Dawes’a - Redmana? 
System ten zapewnia obiektywną i powtarzalną a także weryfikowalną klinicznie analizę zapisu KTG opartą na wstępnie zaprogramowanych i zanalizowanych 100 tys. zapisów. Proponowany system ustawia parametry analizy zgodnie z wprowadzonym wiekiem ciążowym i według niego przeprowadza kompleksowe badanie zapisu KTG. Takie podejście do problemu analizy zapewnia jej powtarzalność i obiektywność kliniczną. Dodatkowo System umożliwia użytkownikowi zaprogramować samodzielnie progi alarmów: tachykardii, bradykardii i utraty sygnału.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 115

Czy zamawiający dopuści system nadzoru okołoporodowego zawierający wbudowaną kliniczną analizę zapisów KTG według kryteriów Dawes’a – Redmana bez graficznego przedstawienia parametru STV? 
Graficzne przedstawienie parametru STV nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego w zapisie w czasie rzeczywistym i w oderwaniu od innych badanych parametrów zapisu.
Oferowany system przedstawia liczbowe (w ms) wyniki badania parametru STV  (co każde 2 minuty trwania analizy) dodatkowo buduje graficzne trendy zmienności STV (i innych parametrów zapisu KTG) w ujęciu dłuższym tzn. kilku zapisów KTG tej samej pacjentki, co pozwala zbudować kompletny obraz przebiegu danej ciąży.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 116

Czy zamawiający dopuści system nadzoru okołoporodowego zawierający wbudowana kliniczną analizę zapisów KTG według kryteriów Dewsa – Redmana posługujący się terminami: rytm sinusoidalny, epizody wysokiej i niskiej zmienności?

Proponowany system identyfikuje rytm sinusoidalny i alarmuje o nim użytkownika. Określenia oscylacji w odniesieniu do zapisów KTG nie są obecnie używane w literaturze, mówi się o

zmienności zapisu KTG. („Kryteria oceny zapisu kardiotokograficznego”, M. Ropacka-Lesiak; Grzegorz H. Bręborowicz; Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 4,199-205, 201)

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 117

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny system nadzoru okołoporodowego z wbudowaną kliniczną komputerową analizą zapisu KTG bez współpracy z elektrohisterografem a współpracujący z KTG obsługującymi wewnętrzne czujniki ciśnienia umieszczane w macicy? 
Metoda pomiaru aktywności skurczowej macicy poprzez cewniki wewnątrzmaciczne jest metodą uznaną klinicznie i powszechnie stosowaną i o wiele dokładniejszą niż zewnętrzny pomiar tensometryczny lub elektrohisterograficzny, który to, nie jest obecnie powszechnie stosowany w praktyce klinicznej i pozostaje dalej w fazie badań. Ocena zagrożenia porodem przedwczesnym jest problemem wielowymiarowym i ocena aktywności skurczowa macicy nie zawsze przepowiada poród przedwczesny. W literaturze zalecane jest badanie w kierunku obecności fibronektyny płodowej (fFN), dokładny wywiad z uwzględnieniem przebytych porodów przedwczesnych a także ocena długości szyjki macicy w badaniu USG.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 118

Dotyczy aparatu KTG – pkt 29 Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany kardiotokograf był wyposażony w ekran dotykowy bez fizycznych przycisków, umożliwiający obsługę w rękawiczkach diagnostycznych i ułatwiający dezynfekcje.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 119

Dotyczy aparatu KTG – pkt 31 Czy zamawiający wymaga ,aby zaoferowany kardiotokograf był wyposażony w ekran umożliwiający prezentacje wartości w postaci cyfrowej i graficznej , co umożliwia obserwację i pozyskiwanych danych i diagnostykę bez konieczności ciągłego drukowania zapisu.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 120

Dotyczy aparatu KTG – pkt 35 Czy zamawiający  dopuści kardiotokograf , którego waga nie przekracza 6 kg?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 121

Dotyczy aparatu KTG – pkt 36 Czy zamawiający może sprostować omyłkę pisarską ponieważ wymagania z pkt 35 i 36 dotyczą wagi aparatu a wymagają różnej wagi oferowanego KTG?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis pkt.35 i 36 w następujący sposób:  Waga kardiotokografu z drukarką max 6 kg.

Pytanie 122

Dotyczy aparatu KTG – pkt 42 Czy zamawiający wymaga , aby oferent dostarczył z ofertą oświadczenie producenta zestawu bezprzewodowego, że oferowany kardiotokograf może być rozbudowany o zestaw bezprzewodowy pochodzący z bieżącej produkcji z 2019 roku, a nie  z zapasów magazynowych.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 123

Czy Zamawiający,w związku ze złym stanem istniejącej kanalizacji sanitarnej (piony Ø 75 mm z żeliwa) uznaje za zasadne doliczenie kosztów wymiany wszystkich pionów na Ø 100 mm, zgodnie z zaprojektowaną kanalizacją na oddziale położniczo – ginekologicznym.

Odpowiedź:

TAK, należy doliczyć wymianę pionów na Ø 100 mm w ilości 8 szt.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Zamawiający przedłuża termin składania ofert  na podst. Art 12a Pzp, na dzień 28.02.2019 r.- godz. 9:00, termin otwarcia ofert godz. 9:30 /piątek/ w związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ-Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przesłano do opublikowania w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2019 r.

Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

………………..….……….…...

Kierownik Zamawiającego